商务部分要求

- 设备要在现场进行安装调试。 - 安装调试后正常运行后，针对用户各种技术问题，需指派技术人员进行后续的技术指导服务和技术培训，保证设备的正常运行。 3.投标方要提供售后服务承诺书，提供7天X12小时响应，响应时间小于8小时。 技术部分要求

主要技术指标; 波长范围 波长准确度 分辨率 基线稳定性 氘灯背景校正系统; 190～900nm ±0.25nm ≤0.3nm 0.004A/30min 氘灯背景校正1A时≥30倍，. 光源系统; 灯安装数 灯电流调节 灯电源供电方式; 4支自动转换，可同时点2支（1支预热） 微机自动调节并显示，0～25Ma脉冲供电 方波脉冲供电. 光学 系统; 单色仪 光栅刻线 焦距 闪耀波长 光谱带宽; Czerny—Turner型光栅单色仪 1800条/mm 277mm 250nm 0.1nm,0.2nm,0.4nm,1.2nm自动切换. 检测与 数据处 理系统; 检测器 软件环境 分析方法 浓度变换方式 重复测试 多任务功能 条件读取 结果打印; 宽光谱范围光电倍增管 Windows 98操作系统及以上，中文软件 工作曲线（1次、2次自动拟合），灵敏度自动校正；标准加入法 具有浓度、含量自动计算功能 最大20次，重复测量自动计算平均值、标准偏差、相对标准偏差 能够顺序进行同一样品多元素测定（最多4种） 具有模型功能 可打印阶段测试数据或最终分析报告。. 原子化器; 火焰/石墨炉; 火焰/石墨炉原子化器一体化设计,自动转换. 火焰 分析; 燃烧器 雾化室 喷雾器 位置调节 气路保护 点火方式 特征浓度 检出限; 10cm单缝全钛燃烧器 全塑雾化室 金属套高效玻璃喷雾器 高度调节、水平位置调节、转动角度调节 具有漏气、空气欠压、异常灭火报警与自动保护功能 自动点火 Cu: 特征浓度≤0.025mg/L(空气—乙炔火焰) 检出限≤0.006mg/L. 石墨炉 分析; 加热控制方式 温度范围 光控控温 控温精度 升温速率 特征量 精密度 安全保护; 纵向石墨炉加热，原子化阶段采用光控方式 20℃~3000℃ 控温范围为1500℃~3000℃，设有温度自校正功能 精度≤1% 3000℃/秒 Cd≤0.8×10-12g Cu≤5×10-12g Mo≤1×10-11g Cd≤3% Cu≤3% Mo≤4% 具有氩气欠压，冷却水流量不足、过热、过流报警及自动保护功能. 功能扩展; 可配氢化物发生器进行氢化法分析.