核技术利用建设项目

双矿医院新建直线加速器机房项目

环境影响报告表

双鸭山双矿医院有限公司

2023年11月

目  录

表1 项目基本情况	1

表2 放射源	10

表3 非密封放射性物质	10

表4 射线装置	11

表5 废弃物（重点是放射性废弃物）	12

表6 评价依据	13

表7 保护目标与评价标准	15

表8 环境质量和辐射现状	21

表9 项目工程分析与源项	25

表10 辐射安全与防护	30

表11 环境影响分析	37

表12 辐射安全管理	50

表13 结论与建议	53

表14  审批	55

附件1 辐射安全许可证	56

附件2 现状监测报告	60

附件3 原有环保手续	66

附件4 医院排污许可证	66

附件5 立项文件	77

附图1地理位置图	78

附图2 项目评价范围及与周围环境关系图	79

附图3 加速器机房平面布置图	80

附图4加速器机房剖面图	80

附图5 机房急停按钮设计图	82

附图6 机房通风系统设计图	82

附图5 加速器所在建筑整体平面布置图	82

# 表1 项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 双矿医院新建直线加速器机房项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 双鸭山双矿医院有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 徐克达 | 联系人 | 于鹏 | 联系电话 | 19003632999 |
| 注册地址 |  | 黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街200号 |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街200号双鸭山双矿医院有限公司院内 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |
| 建设项目总投资(万元) |  | 90 | 项目环保投资(万元) | 80 | 投资比例(环保投资/总投资) | 88.89% |
| 项目性质 |  | 新建□改建□扩建□其他 |  |  | 占地面积（m2) | 190.93 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |  |  |  |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用）□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |
|  |  | □销售 | ／ |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙□丙 |  |  |  |
|  | 射线 装置 | □生产 | □Ⅱ类□Ⅲ类 |  |  |  |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类□Ⅲ类 |  |  |  |
|  |  | 使用 | Ⅱ类Ⅲ类 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1.1项目概述 1.1.1 建设单位情况 双鸭山双矿医院有限公司（以下简称“双矿医院”）前身为双鸭山煤炭总医院，始建于1949年，1994年被评为国家三级甲等医院，医院目前拥有床位1000张，现有临床科室33个、医技科室10个、职能和后勤科室16个。由院本部及3家分院、8家社区卫生服务中心组成，双矿医院及其下辖单位占地面积共259938.21平方米，建筑面积125801.21平方米。 双鸭山双矿医院有限公司曾先后获得国家级爱婴医院、全国院务公开示范医院、全国百姓放心示范医院、省级文明单位等多项荣誉称号。顺利通过了国家级胸痛中心及助理医师培训基地认证，目前正在创建国家卒中中心、呼吸与危重症医学科规范化建设项目，住院医师规范化培训基地的创建工作。双矿医院担负双鸭山市“七个质控中心”的检查与指导任务及双鸭山矿区及周围地区的医疗、教学，科研、预防保健，急诊急救和康复工作，是哈尔滨医科大学、佳木斯大学、齐齐哈尔医学院，牡丹江医学院四所国家高等医学院校的教学医院。是北京呼吸病研究所、哈尔滨医科大学第一附属医院，第二附属医院．第三附属医院、第四附属医院的协作医院，也是国家卫生部国际急救中心网络医院和佳木斯大学的硕士研究生培养基地之一。医院拥有国家级，省级各专业委员会副主任委员、常务委员、委员113名。医疗设备总值1.17亿元，2018年5月1日市矿医保双向开放后，患者就诊量增长较快，日住院患者较开放前提高了10.3%，日门急诊患者较开放前提高了1.3%。充分体现了改制后医院适应新体系新机制所带来的的活力，医院取得了长足发展。 由于原有Elekta Synergy直线加速器机房与院区新建建筑主体防火间距不满足相关要求，因此双鸭山双矿医院有限公司拟在医院院内新建直线加速器机房1座，并将原有Elekta Synergy直线加速器机房移机至新建直线加速器机房内，以便满足建筑之间的防火间距要求，并更好地为患者服务。 1.1.2原有核技术利用项目许可情况 双鸭山双矿医院有限公司目前已办理了辐射安全许可证（黑环辐证 [00327]），有效期至2025年2月，种类和范围为使用Ⅰ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 (见附件1)，该单位所有辐射环保手续履行情况见表1-1。 医院许可原有放射源情况见表1-1，原有射线装置情况见表1-2。 表1-1 原有放射源情况一览表 序号; 核素; 出厂活度（贝克）; 类别; 场所; 活动种类. 1; Co-60; 2.59E+14; Ⅰ类; 陀螺刀治疗室; 在用. 表1-2 原有射线装置一览表 序号; 名称; 型号; 类别; 所在位置; 使用情况; 环保手续情况. 1; 加速器; KB1800; Ⅱ; 加速器室; 已报废; 黑环函[2010]57号、黑环验[2015]114号. 2; DSA; UNIQFD20; Ⅱ; DSA室（外科楼一楼西侧DSA室）; 在用; 黑环审[2019]52号、已自主验收. 3; 牙片机; PP3-1; Ⅲ; 骨科一层牙片室; 在用; 已登记：202323050200000019. 4; 口腔全景机; cranex3dx; Ⅲ; 摄片二号诊室; 在用; 黑环函[2010]57号、黑环验[2015]114号. 5; C型臂; 飞利浦AXFD20/10(DSA); Ⅱ; 介入导管室; 在用; 黑环审[2019]52号、已自主验收. 6; 16CT机; BRIGHT SPEED; Ⅲ; CT/MR部一部（16排CT）; 报废; /. 7; CT; 256层; Ⅲ; CT/MR部一部（256排CT）; 在用; 黑环函[2010]57号、黑环验[2015]114号. 8; 64排CT; LIGHTSPEEDVCT; Ⅲ; CT/MR部一部（64排CT）; 在用; 黑环函[2010]57号、黑环验[2015]114号. 9; 床旁摄片机; YZ021-2; Ⅲ; 床旁X光机; 在用; 黑环函[2010]57号、黑环验[2015]114号. 10; DR图像处理系统; KODAKDR3500; Ⅲ; 骨科1层DR室; 在用; 已登记：202323050200000020. 11; 乳腺X光机; 普兰梅德; Ⅲ; 骨科1层乳腺钼靶室; 在用; 已登记：202323050200000019. 12; DR; DR7500; Ⅲ; 摄片四号诊室; 停用; 黑环函[2010]57号、黑环验[2015]114号. 13; DR; 悬吊; Ⅲ; 摄片一号诊室; 在用; 黑环函[2010]57号、黑环验[2015]114号. 14; X射线摄影机; XTV-S-1030; Ⅲ; 骨科1层摄影室; 在用; 已登记：202323050200000020. 15; 加速器; Elekta Synergy; Ⅱ; 骨科楼一层加速器机房; 在用; 黑环审[2019]52号、已自主验收、本次移机. 注：上表中KB1800型直线加速器已出让给邢台伟豪贸易有限公司，TU-51DR胃肠机、BRIGHT SPEED CT机已报废，DR7500已停用，KODAKDR3500 DR系统、乳腺X光机已移机，并重新登记，牙片机和胃肠机型号和位置已更新，并重新登记，将在本次环评后统一进行辐射许可的变更；本次移机的Elekta Synergy型直线加速器现位于骨科楼一层加速器机房，已取得环评批复并通过竣工环保验收，但因原有直线加速器机房与院区新建建筑主体防火间距不满足相关要求，需移机。 1.1.3原有辐射安全管理情况 （1）辐射安全管理机构 双鸭山双矿医院有限公司成立了辐射安全与环境保护管理机构，以徐克达为组长，以李辉、赵凤雷为副组长，以邢淑珍等为成员，负责全院辐射安全与环境保护管理工作。 （2）现有辐射安全管理制度 医院已制定了一系列制度，包括：《放疗质控制度》《放疗科安全防护管理制度》《放疗科操作规程》《放疗工作人员健康管理》《放疗患者告知》《放射治疗技术操作规范及流程》《辐射防护管理人员岗位责任制》《辐射事故应急预案》《使用登记制度》《放射工作人员岗位职责及操作规程》《辐射防护和安全保卫制度》《设备检修维护制度》《人员培训计划》《监测制度》《加速器操作规范》《DSA操作规程》等，该医院现有制度能满足现有工作的要求。 （3）放射性工作人员培训 - 该医院目前放射性工作人员共计92人，其中30人取得了环保部门颁发的辐射防护和安全培训合格证，均考核合格。其余62人均为Ⅲ类射线装置工作人员，均参加了院内自主培训和考核，均考核合格。 （4）个人剂量检测及环境监测 该医院目前配备个人剂量计的工作人员共计92人，个人剂量检测由黑龙江省疾病预防控制中心定期进行检测，经检测，该医院所有参加检测的工作人员个人剂量均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)剂量约束限值的要求。按照监测计划定期委托有资质的单位进行环境监测。 （5）辐射事故应急管理 医院制定了辐射事故应急处理预案，未发生过辐射安全事故。医院成立了辐射突发事件应急组织机构，组织、开展放射事件的应急处理救援工作，应急指挥部成员名单如下： 组长：徐克达 副组长：李辉，赵凤雷 组 员：邢淑珍，王岩，刘玉玮，张志成，任飞 （6）监测仪器和防护用品 医院配有个人剂量仪、场所配置固定式报警仪以及其他辐射防护用品，能够满足现有工作的需要。 （7）年度评估 该医院对所有辐射设备进行了2022年年度评估，各设备相关手续合格，规章制度健全，工作场所防护设施及措施符合相关要求，2022年未发生辐射事故，各设备运行良好并符合相关防护要求。 1.2本项目建设规模 本项目建设内容为拟在双鸭山双矿医院有限公司院内新建直线加速器机房1座，将医院现有位于骨科楼一层加速器机房的1台Elekta Synergy 型10MV（6MV、10MV可调）的直线加速器移至新建加速器机房，并配套建设控制室、设备机房、水冷机房等，项目总占地面积190.93m2，加速器机房占地面积为165.608m2；本项目拟设置5名辐射工作人员，该辐射工作人员在医院内部调配（为加速器原有工作人员，不新增），本项目辐射工作人员均具备与本项目匹配的专业技能、并及时报名参加了“国家核技术利用辐射安全与防护培训平台”学习，考核成绩均合格，做到了持证上岗。本项目建设的目的是用于肿瘤患者的治疗，以提高医疗水平和治愈疾病。本项目新增射线装置情况详见表1-3。 表1-3 本项目射线装置一览表 序号; 仪器 名称; 型号; 主要参数; 所在位置; 备注. 1; 加速器; Elekta Synergy; X线：（6/10）MV 电子束：（6/8/10/12/15）MeV 剂量率最大为：600cGy/min; 加速器机房; 移机. 2; CBCT; KV－CBCT; 管电压：125kV；高压发生器：40kW; 加速器自带; 用于模拟定位. 表1-4 项目组成一览表 名称; 建设项目及规模; 备注. 主体工程; 将医院现有位于骨科楼一层加速器机房的1台Elekta Synergy型直线加速器移至新建加速器机房，新建加速器机房占地面积165.608m2; 建筑新建，设备移机. 辅助工程; 配套建设控制室、设备机房、水冷机房等; 新建. 公用工程; 项目给排水、供电均依托医院现有; 依托. 环保工程; 电离辐射; 加速器机房采用实体屏蔽措施，墙壁均为混凝土结构，机房门采用20mmPb防护门；设置监控、对讲系统，设置门灯连锁和门机连锁装置，配备固定式辐射剂量监测仪、个人剂量报警仪等设备。; 新建. 废气; 机房安装通风系统，通风次数大于4次/h，进风口设置在加速器机房的上部，排放口设置在加速器机房下部，臭氧（O3）和氮氧化物（NOX）产生量很少，通过通风系统排入外环境，排风口属于无组织排放，排风口高于机房所在建筑顶部。; 新建. 废水; 生活污水利用现有的污水处理系统进行处置; 依托. 固废; 更换下来的废靶件送黑龙江省城市放射性废物贮存库；产生的少量医疗废物暂存于现有医疗废物暂存间，交由资质单位处置；生活垃圾依托医院原有设施，统一收集后交由环卫部门统一处理。; 依托. 1.3“三线一单”符合性分析 本项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街200号，生态保护红线为一般管控区，环境质量底线大气环境为布局敏感重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区，土壤为一般管控区，水环境为一般管控区，资源利用上线为高污染燃料禁燃区，生态环境准入清单应满足尖山区城镇空间重点管控单元要求。 1）生态保护红线 本项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街200号，土地性质为医疗卫生用地，本项目符合三区三线要求，本项目选址不在生态保护红线范围内。本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、野生动植物保护区及重要湿地分布，本项目选址不在特殊重要生态功能区域内，符合生态保护红线的要求。 2）环境质量底线 根据环境质量现状监测结果，本项目周围环境γ辐射空气吸收剂量率属于正常本底范围。在落实本环评提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境产生不良影响，基本能维持周边环境质量现状，满足该区域环境质量功能要求，不触及环境质量底线。 3）资源利用上线 本项目为核技术利用项目，位于双鸭山双矿医院现有院区内，不新增占地。本项目无新增生活用水，水源来自市政供水管网，能耗为市政电能，故本项目资源在区域承载能力范围内，满足资源利用上线要求。 4）生态环境准入清单 本项目位于双鸭山市尖山区新兴大街200号，本项目与双鸭山市尖山区生态环境准入清单对照情况见下表。 表1-5 双鸭山市尖山区生态环境准入清单符合性分析 管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性. ZH23050220001; 尖山区城镇空间; 重点管控单元; 空间布局约束; - 1.执行“1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。” - 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。; 本项目属于核技术利用项目，不属于空间布局约束范围。. 污染物排放管控; - 1.执行“加快65t/h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。” - 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”; 本项目为核技术利用项目，仅有少量废气排放，经实体防护后，屏蔽体外空气吸收剂量当量率均能达到标准要求。. 环境风险防控; - 1.执行“化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。” - 2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“禁止在居民区、学校、医 疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。”; 本项目不属于化工园区，本项目用地性质为医疗卫生用地，且不在建设用地风险管控区。且本项目为核技术利用项目，不属于环境风险管控行业范围。. 资源利用效率要求; - 1.执行“1）推进污水再生利用设施建设。2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。” - 2.高污染燃料禁燃区同时执行“1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。”; 本项目无新增供热、供电、供水，均依托医院现有，本项目无新增废水，符合要求。. 本项目选址位于项目位于双鸭山市尖山区新兴大街200号，本项目选址占地性质为医疗卫生用地，并采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合三线一单管控要求。 1.4项目选址合理性 双鸭山双矿医院有限公司位于双鸭山市尖山区新兴大街200号，该医院东侧为东平行路，南侧为总医院住宅区，西侧为新兴大街，北侧为双鸭山移动公司。 本项目加速器机房位于双鸭山双矿医院有限公司院内新建直线加速器设备机房内，所在建筑为一层的独立建筑，本项目直线加速器机房位于该独立建筑的西侧一端，故符合《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）中对于选址和布局的规定，加速器机房东侧为走廊、水冷机房、设备机房和室外，南侧为骨科楼放射治疗室，西侧为室外及院内道路，北侧为室外以及综合楼。满足《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）中“放射治疗设施一般单独建造或建在建筑物底部的一端”的要求，经预测，本项目直线加速器机房屏蔽墙外剂量率均低于《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）中周围剂量当量率控制水平的要求，项目所致职业人员、公众人员的年附加剂量均满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量约束值的要求，对环境的影响可接受，因此本项目选址较为合理。项目地理位置图见附图1，项目评价范围及与周围环境关系图见附图2，加速器机房平面布置图见附图3。 1.4项目由来 根据《环境影响评价法》、《放射性污染防治法》第二十九条和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十条第（五）款相关规定，本项目应当进行环境影响评价。根据《射线装置分类》（环境保护部、国家卫生计生委，2017年12 月5日起施行），本项目应用的医用直线加速器属于Ⅱ类射线装置。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号），本项目属于“五十五、核与辐射”“172、核技术利用建设项目”中“生产、使用Ⅱ类射线装置的”，应编制环境影响报告表。受双鸭山双矿医院有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。评价单位在对该医院拟建加速器机房区域和周围环境进行辐射环境水平监测的基础上，按照国家《辐射环境管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》(HJ10.1-2016)，编制完成本项目的辐射环境影响报告表。 1.5评价目的 （1）对该医院新增使用Ⅱ类射线装置直线加速器进行环境影响评价，以掌握其运行后机房周围的辐射水平。 （2）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽量低水平”。 （3）满足国家和地方生态环境部门对建设项目环境管理规定的要求，为该项目的辐射环境管理提供科学依据。 |

# 表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量 （Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）

# 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大能量 | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器 | Ⅱ类 | 1台 | Elekta Synergy | 电子 | X线：（6/10）MV 电子束：（6/8/10/12/15）MeV 剂量率最大为：600cGy/min | */360 | 放射治疗 | 加速器机房 | 移机 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 | 最大管电流 | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Ba） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 活度 | 月排 放量 | 年排放总量 | 排放口 浓度 | 暂存 情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O3和NOx | 气态 | / | / | / | / | / | / | 由排风口排入大气环境 |
| 加速器废靶 | 固态 | / | 根据实际使用情况更换 |  |  |  | / | 送黑龙江省城市放射性废物贮存库 |
| 医疗废物 | 固态 | / | / |  |  |  | 暂存于医院现有医疗废物暂存间 | 交由有资质部门处置 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固态为mg/kg；气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/ m3）和活度（Bq）。

# 表6 评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日)； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日）； （4）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令﹙2017年10月1日修订）； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院第449号令﹙2005年12月1日施行，2019年3月2日修订﹚； （6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（原国家环境保护总局令第31号公布，2021年1月4日修改）； （7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部第18号令﹙2011年5月1日﹚； （8）《射线装置分类》环境保护部、国家卫生和计划生育委员会2017年第66号，2017年12月5日； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》生态环境部令第16号（2021年1月1日施行）； （10）《黑龙江省辐射污染防治条例》黑龙江省第十一届人民代表大会常务委员会公告第43号(2018年4月26日修正)。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《辐射环境管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的 内容和格式》（HJ 10.1－2016）； （2）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）； （3）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （4）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）； （5）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第1部分：一般原则》(GBZ/T201.1-2007)； （6）《放射治疗机房辐射屏蔽规范第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》(GBZ/T201.2-2011)； （7）《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）； （8）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； （9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； （10）《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）； （11）《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）。 |
| 其他 | （1）根据《黑龙江省环境天然贯穿辐射水平调查研究》（黑龙江省环境监测中心站，1989年5月）报告，黑龙江省室内、外环境γ辐射空气吸收剂量率本底范围是： 室内：54.8-163.0nGyh-1，平均值113.8 nGyh-1（未扣除室内宇宙射线响应值28.6 nGyh-1 )； 室外：54.0-229.3nGyh-1, 平均值85.9 nGyh-1（未扣除室外宇宙射线响应值32.4 nGyh-1）； - 建设单位提供的其他资料。 |

# 表7 保护目标与评价标准

7.1评价范围 按照《核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）的规定：射线装置应用项目的评价范围通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围。确定本项目的评价范围为加速器机房屏蔽体外周围50m范围内区域。 7.2保护目标 本项目环境保护目标为本项目从事辐射工作的职业人员以及评价范围内的公众成员。详见表7-1。 表7-1 本项目环境保护目标一览表 污染源; 环境要素; 保护目标; 位置; 距离（m）; 人数. 加 速 器; 电离 辐射; 职业 人员; 加速器控制室工作人员; 设备机房和水冷机房东侧; 3.88～7.38; 5人. 公众人员; 设备机房、水冷机房人员、计划室人员、过厅及病号等候区人员、走廊人员、办公室人员、设备间人员、制模室人员、卫生间人员、骨科楼人员、室外人员; 东侧屏蔽体外; 0～50; 约20人. 室外人员、病理科人员、门诊楼人员; 西侧屏蔽体外; 0～50; 约80人. 外科楼人员、室外人员; 南侧屏蔽体外; 0～50; 约60人. 室外人员、新建综合楼人员、住院部人员; 北侧屏蔽体外; 0～50; 约100人.

7.3评价标准 7.3.1 剂量限值 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定，工作人员的职业照射和公众照射的剂量限值如下： （1）职业照射 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：a)由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量，20mSv；b)任何一年中的有效剂量，50mSv； （2）公众照射 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：a)年有效剂量，1mSv；b)特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。 （3）剂量约束值 11.4.3.2规定剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10%～30%的范围之内。 《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）中4.9规定：从事放射治疗的工作人员职业照射和公众照射的剂量约束值应符合以下要求： - 一般情况下，从事放射治疗的工作人员职业照射的剂量约束值为5mSv/a。 - 公众照射的剂量约束值不超过0.1mSv/a。 综上，本项目职业照射和公众照射的剂量约束限值见表7-2。 表7-2 剂量约束限值 照射类别; 本评价的剂量约束值; 备注. 职业照射; 5mSv; 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)与《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）. 公众照射; 0.1mSv. 7.3.2 直线加速器机房防护 （1）《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）中规定： 5.1 选址与布局 5.1.1 放射治疗场所的选址应充分考虑其对周边环境的辐射影响，不得设置在民居、写字楼和商住两用的建筑物内。 5.1.2 放射治疗场所宜单独选址、集中建设，或设置在多层建筑物的底层的一端，尽量避开儿科病房、产房等特殊人群及人员密集区域，或人员流动性大的商业活动区域。 5.2 分区原则 5.2.1放射治疗场所应划分控制区和监督区。一般情况下，控制区包括加速器大厅、治疗室（含迷路）等场所，如质子/重离子加速器大厅、束流输运通道和治疗室、直线加速器机房、含源装置的治疗室、放射性废物暂存区域等。开展术中放射治疗时，术中放射治疗室应确定为临时控制区。 5.2.2与控制区相邻的、不需要采取专门防护手段和安全控制措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域划定为监督区（如直线加速器治疗室相邻的控制室及与机房相邻区域等）。 6.1 屏蔽要求 6.1.1 放射治疗室屏蔽设计应按照而定最大能量、最大剂量率、最大工作负荷、最大照射野等条件和参数进行计算，同时应充分考虑所有初、次级辐射对治疗室临近场所中驻留人员的照射。 6.1.2 放射治疗室屏蔽材料的选择应考虑其结构性能、防护性能，符合最优化要求。使用中子源放射治疗设备、质子/重离子加速器或大于10MV的X射线放射治疗设备，须考虑中子屏蔽。 6.1.3 管线穿越屏蔽体时应采取不影响其屏蔽效果的方式，并进行屏蔽补偿。应充分考虑防护门与墙的搭接，确保满足屏蔽体外的辐射防护要求。 6.1.4 剂量控制应符合以下要求： a）治疗室墙和入口门外表面30cm处、临近治疗室的关注点、治疗室房顶外的地面附近和楼层及在治疗室上方已建、拟建二层建筑物或在治疗室旁临近建筑物的高度超过自辐射源点治疗室房顶内表面边缘所张立体角区域时，距治疗室顶外表面30cm处和在该立体角区域内的高层建筑人员驻留处的周围剂量当量率应同时满足下列1）、2）所确定的剂量率参考控制水平c： 1）使用放射治疗周工作符合、关注点位置的使用因子和居留因子，由以下周剂量参考控制水平（c）求得关注点的导出剂量率参考控制水平c，d（μSv/h）： 机房外辐射工作人员：c≤100μSv/周； 机房外非辐射工作人员：c≤5μSv/周； 2）按照关注点人员居留因子的不同，分别确定关注点的最高周围剂量当量率参考控制水平c，max（μSv/h）： 人员居留因子T>1/2的场所：c，max≤ 2.5μSv/h； 人员居留因子 T≤1/2 的场所：c，max≤ 10μSv/h； b）穿出机房顶的辐射对偶然到达机房顶外的人员的照射，以年剂量250μSv加以控制。 c）对不需要人员到达并只有借助工具才能进入的机房顶，机房顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平可按100μSv/h加以控制（可在相应位置处设置辐射告示牌）。 6.2 安全防护设施和措施要求 6.2.1 放射治疗工作场所，应当设置明显的电离辐射警告标志和工作状态指示灯等。 a）放射治疗工作场所的入口处应设置电离辐射警告标志，贮源容器外表面应设置电离辐射标志和中文警示说明： b）放射治疗工作场所控制区进出口及其他适当位置应设电离辐射警告标志和工作状态指示灯。 c）控制室应设有在实施治疗过程中能观察患者状态、治疗室和迷道区域情况的视频装置，并设置双向交流对讲系统。 6.2.2 质子/重离子加速器大厅和治疗室内、含放射源的放射治疗室、医用电子直线加速器治疗室（一般在迷道的内入口处）应设置固定式辐射剂量监测仪并应有异常情况下报警功能，其显示单元设置在控制室内或机房门附近。 6.2.3 放射治疗相关的辐射工作场所，应设置防止误操作、防止工作人员和公众受到以外照射的安全联锁措施： a)放射治疗室和质子/重离子加速器大厅应设置门—机源联锁装置，防护门未完全关闭时不能出束/出源照射，出束出源状态下开门停止出束或放射源回到治疗设备的安全位置。含放射源的治疗设备应设有断电自动回源措施； b)放射治疗室和质子/重离子加速器大厅应设置室内紧急开门装置，防护门应设置防夹伤功能； c)应在放射治疗设备的控制室/台、治疗室迷道出入口及防护门内侧、治疗室四周墙壁、质子/重离子加速器大厅和束流输运通道内设置急停按钮；急停按钮应有醒目标识及文字显示能让在上述区域内的人员从各个方向均能观察到且便于触发； f）安全联锁系统一旦被触发后，须人工就地复位并通过控制台才能重新启动放射治疗活动；安装调试及维修情况下，任何联锁旁路应通过单位辐射安全管理机构的批准与见证，工作完成后应及时进行联锁恢复及功能测试。 7 操作的辐射安全与防护要求 7.1 医疗机构应对辐射工作场所的安全联锁系统定期进行试验自查保存自查记录，保证安全联锁的正常有效运行。 7.2 治疗期间，应有两名及以上人员协调操作，认真做好当班记录，严格执行交接班制度；加速器试用、调试、检修期间，控制室须有工作人员值守。 7.3 任何人员未经授权或允许不得进入控制区。工作人员须在确认放射治疗或者治疗室束流已经终止的情况下方可进入放射治疗室。 （2）《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）中规定：（说明：本标准内容在《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）已经涉及的部分不再重复） 6 工作场所放射防护要求 6.1 布局要求 6.1.1 放射治疗设施一般单独建造或建在建筑物底部的一端；放射治疗机房及其辅助设施应同时设计和建造，并根据安全、卫生和方便的原则合理布置。 6.1.2放射治疗工作场所应分为控制区和监督区。治疗机房、迷路应设置为控制区；其他相邻的、不需要采取专门防护手段和安全控制措施，但需经常检查其职业照射条件的区域设为监督区。 6.1.3 治疗机房有用线束照射方向的防护屏蔽应满足主射线束的屏蔽要求，其余方向的防护屏蔽应满足漏射线及散射线的屏蔽要求。 6.1.4 治疗设备操作间应与治疗机房分开设置，治疗设备辅助机械、电器、水冷设备，凡是可以与治疗设备分离的，尽可能设置于治疗机房外。 6.1.5 应合理设置有用线束的朝向，直接与治疗机房相连的治疗设备的操作间和其他居留因子较大的用室，尽可能避开被有用线束直接照射。 6.1.6 X射线管治疗设备的治疗机房、术中放射治疗手术室可不设迷路；γ刀治疗设备的治疗机房，根据场所空间和环境条件，确定是否选用迷路；其他治疗机房均应设置迷路。 6.2 空间、通风要求 6.2.1 放射治疗机房应有足够的有效使用空间，以确保放射治疗设备的临床应用需要。 6.2.2 放射治疗机房应设置强制排风系统，进风口应设在放射治疗机房上部， 排风口应设在治疗机房下部，进风口与排风口位置应对角设置，以确保室内空气充分交换；通风换气次数应不小于4次/h。 （3）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2－2011） 表7-3 有用束和泄露辐射在混凝土中的什值层 MV/MeV; 有用束; 90°泄漏辐射. TVL1（cm）; TVL（cm）; TVL1（cm）; TVL（cm）. 10MV; 41; 37; 35; 31. （4）《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）附录A 表7-4 不同场所的居留因子 场所; 居留因子（T）; 示例. 典型值; 范围. 全居留; 1; 1; 管理人员或职员办公室，治疗计划区、治疗操作间、护士站、咨询台、有人护理的候诊室以及周边建筑物中的驻留区. 部分居留; 1/4; 1/2～1/5; 1/2：相邻的治疗室、与屏蔽室相邻的病人检查室 1/5：走廊、雇员休息室、职员休息室. 偶然居留; 1/16; 1/8～1/40; 1/8：各治疗室房门 1/20：公厕、自动售货区、储藏室、设有座椅的户外区域、无人护理的候诊室、病人滞留区域、屋顶、门岗室 1/40：仅有来往行人车辆的户外区域、无人看管的停车场、车辆自动卸货、卸客区域、楼梯、无人看管的电梯. （5）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第 1部分：一般原则》（GBZ/T 201.1 －2007）。

# 表8 环境质量和辐射现状

8.1环境质量和辐射现状 8.1.1项目地点 双鸭山双矿医院有限公司位于黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街200号，本项目加速器机房位于双鸭山双矿医院有限公司院内新建直线加速器设备机房内，所在建筑为一层的独立建筑，本项目直线加速器机房位于该独立建筑的西侧一端，加速器机房东侧为走廊、水冷机房、设备机房和室外，南侧为骨科楼放射治疗室，西侧为室外及院内道路，北侧为室外以及综合楼。 8.1.2辐射环境本底调查 本次监测由取得省技术监督局计量认证资质的单位黑龙江沣淳环保科技有限公司进行辐射环境现状监测。 （1）监测仪器与监测规范 监测仪器各项参数见表8-1。 表8-1监测仪器参数与规范 仪器名称; 环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪. 型号; PN98. 生产厂家; 上海何亦仪器仪表有限公司. 能量响应; 20KeV~7MeV. 检定单位; 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心. 响应时间; 1s. 修正因子; 1.01. 检定有效期; 2024年6月15日. 监测规范; 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）. - 评价对象：拟建加速器工作场所及周围辐射环境 - 监测因子：γ辐射空气吸收剂量率 （4）监测点位布设 本项目对拟建加速器机房所在区域进行布点监测，由于本项目直线加速器机房尚未建设，因此本项目针对直线加速器机房拟建位置进行监测布点，对于加速器机房楼上则无法进行监测布点，周围敏感目标处在靠近本项目机房一侧布点。 （5）监测时间 2023年12月1日。 （6）监测方法 利用环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪进行辐射环境现状监测，探头距地表1m高，每个测点测量10个数，取其平均值为该点测量值。 （7）质量保证措施 ①合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 ②监测方法采用国家有关部门颁布的技术规范进行监测，监测人员经考核并持有合格证书上岗。 ③监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 ④每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验。 ⑤由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 - （8）监测结果与评价 表8-2 γ辐射空气吸收剂量率监测结果 单位：μGy/h 监测点位置; R; 平均值; 标准差. min; max. 加速器; 1*监测点; 0.10; 0.11; 0.11; 0.01. 2*监测点; 0.10; 0.11; 0.10; 0.01. 3*监测点; 0.10; 0.12; 0.11; 0.01. 4*监测点; 0.10; 0.11; 0.10; 0.01. 5*监测点; 0.10; 0.11; 0.11; 0.01. 6*监测点; 0.10; 0.12; 0.11; 0.01. 7*监测点; 0.10; 0.11; 0.10; 0.01. 8*监测点; 0.10; 0.11; 0.11; 0.01. 9*监测点; 0.10; 0.12; 0.11; 0.01. 10*监测点; 0.10; 0.11; 0.10; 0.01. 11*监测点; 0.10; 0.11; 0.10; 0.01. 12*监测点; 0.10; 0.11; 0.11; 0.01. 13*骨科楼监测点; 0.10; 0.11; 0.10; 0.01. 14*新建综合楼（尚未建成）监测点; 0.10; 0.11; 0.11; 0.01. 15*外科楼监测点; 0.10; 0.12; 0.11; 0.01. 16*住院部监测点; 0.10; 0.12; 0.11; 0.01. 17*病理科监测点; 0.10; 0.11; 0.11; 0.01. 18*门诊楼监测点; 0.10; 0.11; 0.10; 0.01. （1）加速器拟建位置监测布点示意图 （2）周围敏感目标监测布点示意图 图8-1 监测布点示意图 由黑龙江沣淳环保科技有限公司提供的监测报告（详见附件2）可知：本项目加速器机房所在区域及周围环境各监测点的γ辐射空气吸收剂量率检测结果为：0.10～0.11μGy/h。各监测点的γ辐射空气吸收剂量率均处于黑龙江省天然γ辐射剂量率范围内（根据《黑龙江省环境天然贯穿辐射水平调查研究》报告，黑龙江省室内、外环境γ辐射空气吸收剂量率本底范围是：室内：54.8~163.0nGyh-1，平均值113.8 nGyh-1（未扣除室内宇宙射线响应值28.6 nGyh-1）；室外：54.0-229.3nGyh-1，平均值85.9 nGyh-1（未扣除室外宇宙射线响应值32.4 nGyh-1）；监测结果未见异常。

# 表9 项目工程分析与源项

9.1工程设备和工艺分析 9.1.1直线加速器工作原理 医用直线加速器是产生高能电子束的装置，为远距离放射性治疗机。当高能电子束与靶物质相互作用时产生韧致辐射，即X射线，其最大能量为电子束的最大能量。因此，医用电子直线加速器既可利用电子束对患者病灶进行照射，也可利用X线束对患者病灶进行照射，杀伤肿瘤细胞。 （1）设备组成 医用电子直线加速器是以磁控管为微波功率源的驻波型直线加速器。它的结构单元为：加速管、电子枪、微波系统、调制器、束流传输系统及准直系统、真空系统、恒温水冷系统和控制保护系统。医用直线加速器内部结构见图9-1。 图9-1 典型医用直线加速器内部结构框图 （2）工作原理 医用直线加速器是产生高能电子束的装置，为远距离放射性治疗机。典型医用直线加速器示意见图9-2。电子枪产生的电子由微波加速波导管加速后进入偏转磁场，所形成的电子束由电子窗口射出，经调制、准直后射向患者病灶；或者通过2cm左右的空气射到金属钨靶，产生大量高能X线，其最大能量为电子束的最大能量，经一级准直器和滤线器形成剂量均匀稳定的X线束，再通过监测电离室和二次准直器限束，最后到达患者病灶实现治疗目的。因此，医用电子直线加速器既可利用电子束对患者病灶进行照射，也可利用X线束对患者病灶进行照射，杀伤肿瘤细胞。本项目加速器应用X线束对患者进行治疗。 图9-2 医用直线加速器示意图 表 9-1 本项目加速器性能参数表 项目; 性能参数. 加速器; - 型号：Elekta Synergy - 生产厂家：医科达 - X射线能量及最大剂量率：10MV，600cGy/min； - 电子束：15MeV； d）最大视野尺寸：40cm×40cm； e）靶点到等中心点距离：100cm； f）等中心点高度：124.5cm； g）X射线泄漏率：≤0.01%；. CBCT; a）型号：kV-CBCT b）高压发生器：40kW； c）射线能量：70~150kVp. 注：该加速器无FFF模式 （3）操作流程（本项目设备本身自带CBCT功能） ①接收病人：对病人进行登记，进行临床检查，经医生诊断和治疗正当性判定后，根据肿瘤分期、分型确定治疗方针，与放疗科预约登记，确定模拟定位治疗的时间。 ②制模：为方便患者治疗定位，用热塑体模在相应治疗部位按照病人身体轮廓进行塑形。 ③模拟定位：使用CBCT对患者肿瘤定位检查，确定肿瘤的具体位置和形状，后确定照射的方向、角度和视野大小，拍片定位。 ④制订治疗计划。根据患者所患疾病的性质、部位和大小确定照射剂量和照射时间。 ⑤治疗计划确认：再次确认靶区剂量，核实正常器官、热点和冷点是否在允许的范围之内，加速器是否有相应的转床、碰床等机械限值，移床等坐标设置是否正确。 ⑥病人摆位。摆位前认真查对病人信息、照射条件及摆位要求，调整治疗床高度，严格按照要求实施摆位；摆位结束，摆位人员等非患者均离开治疗室，关闭防护门。 ⑦实施治疗：根据放疗计划，运用有关技术实施精确照射。 ⑧结束治疗：病人离开治疗室，摆位人员进行下一个患者摆位准备。 图9-3医用电子直线加速器工作流程及产污节点图

9.2污染源项描述 9.2.1正常工况的污染途径 1、X射线 医用直线加速器电子枪产生的电子经过加速后，受到金属靶的阻止而产生韧致辐射X射线，其辐射可分为瞬发辐射和感生辐射两类。瞬时辐射包括初级辐射（被加速的电子）及其与靶材料或加速器的结构材料相互作用产生的次级辐射X射线等。瞬发辐射在加速器运行时产生，关机后即消失。剩余是指加速器的初级电子束和次级辐射在加速器结构材料及环境介质（包括空气、屏蔽物等）中诱发生成的感生放射性。剩余辐射在加速器关机后仍存在。而且随加速器的运行时间的增加而积累，随加速器关机时间的增加而减弱。但只有当粒子的能量大于核反应的阈能时，才会产生感生放射性。 本项目医用直线加速器的电子最高能量为15MeV，电子与靶物质作用产生韧致辐射X射线。由于X射线的贯穿能力极强，对周围环境可能造成辐射污染，但运行时产生的X射线随加速器的开、关而产生和消失。加速器在运行时产生的高能电子束，因其贯穿能力远弱于X射线，在X射线得到充分屏蔽的条件下，电子束亦能得到足够的屏蔽。在加速器开机的时间内，产生的X射线为主要辐射环境污染因素。 医用直线加速器在运行时，电子枪产生大量的电子，电子被加速后聚焦为一股束流，电子束虽然占据的体积小，但能量非常集中，电子束的贯穿能力比X射线弱，加速器四周的混凝土屏蔽墙能将其完全屏蔽。 另外，CBCT工作时会产生较低能量的X射线，对周围环境会产生辐射影响，但相对于加速器本身来说，这种影响远远低于加速器运行的辐射影响。 2、感生放射性 当治疗过程中用的X射线的能量超过（γ，n）反应的阈能量时，中子活化作用使加速器机房空气中产生11C、13N、15O等放射性气体。其衰变过程中产生正电子，即β+射线，β+射线在空气中的射程只有几米。放射性气体产额很低，半衰期较短，通过合理的通风系统可使其浓度降低。 靶物质经长期照射后，也可积累一定数量的感生放射性核素，因此，退役的靶作为放射性废物。 3、非放射性有害气体 加速器在开机运行时，产生的X射线与空气作用可产生少量臭氧（O3）和氮氧化物（NOX）。机房设有通风系统，通风次数大于4次/h，可明显降低其浓度。臭氧（O3）和氮氧化物（NOX）产生量很少，通过通风系统排入外环境，排风口属于无组织排放，排风口高于机房所在建筑顶部，本项目臭氧和氮氧化物排放量较少，对空气环境影响相对较小，对周边的环境影响可接受。 4、放射性废物 医用直线加速器所产生的放射性废物，主要来源于加速器使用一定年限或退役时产生的废靶件，含有一定的放射性，它不但有短半衰期放射性核素，还有长半衰期的核素，因而应妥善处理。 - 5、废水 - 本项目加速器使用的冷却水均为蒸馏水，一次循环、二次循环用水不外排，在使用过程中会有少量蒸发损失，及时补充。本项目无外排废水，因此不产生含有放射性的废液或废水，因此本项目不会对水环境造成影响。 - 噪声 - 本项目运行过程中，循环水泵会产生噪声，源强约为70dB(A)，循环水泵位于设备机房，通过选取低噪设备、房间隔声等措施后，设备机房外噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 9.2.3非正常工况的污染途径 （1）加速器发生故障或人员疏忽，造成剂量设置错误，使受检者或工作人员受到超剂量照射。 （2）人员误入加速器机房未及时发现受到辐射照射。 （3）工作人员未按照操作规程进行操作，未及时停止机器运行和关闭防护门，使工作人员及公众人员受到照射。 （4）患者进出门损坏，未及时维修，公众人员误打开，受到意外照射。

# 表10 辐射安全与防护

10.1项目安全设施 （一）本项目工作场所布局 本项目加速器机房位于双鸭山双矿医院有限公司院内新建直线加速器设备机房内，所在建筑为一层的独立建筑，本项目直线加速器机房位于该独立建筑的西侧一端，加速器机房东侧为走廊、水冷机房、设备机房和室外，南侧为骨科楼放射治疗室，西侧为室外及院内道路，北侧为室外以及综合楼。 （二）场所分区 为加强核技术应用医疗设备所在区域的管理，限制无关人员受到不必要的照射，应把辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中控制区和监督区的定义如下： （1）控制区：需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围； （2）监督区：未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域。 结合上述定义与现场实际，将本项目直线加速器工作场所进行分区，本项目控制区和监督区划分见表10-1，分区图见图10-1。 表10-1 工作场所分区表 序号; 场所名称; 控制区; 监督区. 1; 加速器工作场所; 加速器机房及其迷路; 走廊、水冷机房、设备机房、各个方向屏蔽墙外2m区域. 墙体 墙体 墙体 墙体 墙体 图 例 控制区 监督区 加速器机房 2m 走廊 设备机房 水冷机房 图10-1 分区示意图 （三）屏蔽防护设施 本项目应用1台10MV加速器，新建1个加速器机房，防护设计按照10MV加速器的要求进行设计。 本项目加速器机房位于双鸭山双矿医院有限公司院内新建直线加速器设备机房内，所在建筑为一层的独立建筑，本项目直线加速器机房位于该独立建筑的西侧一端，满足《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）中“放射治疗设施一般单独建造或建在建筑物底部的一端”的要求。加速器治疗室净面积为56m2，符合《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）中“放射治疗机房应有足够的有效使用空间，以确保放射治疗设备的临床应用需要”的要求。本项目采用实体屏蔽，机房四周防护墙和顶棚采用混凝土浇筑而成，同时，加速器主束方向加速器机房防护门采用20mm铅板防护。 铅当量计算公示如下：根据混凝土的TVL和TVL1去算整个墙体的透射系数，其中Xe是屏蔽体厚度mm（本公式中代入墙的厚度），计算出B透射因子。再代入铅板的TVL和TVL1，计算出铅当量厚度，防护材料和厚度见表10-2。 表10-2 直线加速器机房辐射防护设计 10MV加速器机房. 位置; 屏蔽设计; 铅当量厚度（mmPb). 东侧; 主屏蔽墙; 2.9m厚混凝土; 440. 副屏蔽墙; 1.7m厚混凝土; 305. 南侧; 迷路内墙; 1.2m厚混凝土; 213. 迷路外墙; 1.5m厚混凝土; 268. 西侧; 主屏蔽墙; 2.9m厚混凝土; 440. 副屏蔽墙; 1.7m厚混凝土; 305. 北侧; 屏蔽墙; 1.5m厚混凝土; 268. 顶棚; 主屏蔽墙; 2.9m厚混凝土; 440. 副屏蔽墙; 1.7m厚混凝土; 305. 防护门; 20mm厚铅板; 20. 治疗室净面积; 56m2. 注：本项目机房屏蔽采用的混凝土密度不小于2385kg/m3。铅的什值层厚度依据NCRP No.151的附录B表B.2。 加速器机房拟采用上送下排的方式进行通风，加速器机房拟设置2个进风口，2个排风口，进风口与排风口对角设置，通风换气次数大于4次/小时，有利于将加速器机房内密度高于空气的O3等有害气体排出，并可对机房的空气及时进行更新，有害气体随排风系统排放，排风口属于无组织排放，排风口高于机房所在建筑顶部。通风系统设置情况见附图6。 （四）辐射防护措施 1）加速器机房（包括防护门）拟采用实体屏蔽措施，能够保证治疗机房墙和防护门外30cm处辐射剂量率满足《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）的要求；有用线束照射方向的防护屏蔽满足主射线束的屏蔽要求，其余方向的防护屏蔽满足漏射线和散射线的屏蔽要求。辐射工作人员受照剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中职业照射约束限值的1/4，即不大于5mSv/a；公众的受照剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中公众照射约束限值的1/10，即不大于0.1mSv/a。 2）加速器放射工作场所拟实行分区管理：加速器机房及其迷路设置为控制区，走廊、水冷机房、设备机房、各个方向屏蔽墙外2m区域设置为监督区。 3）本项目控制室与加速器机房分开设置，设备机房等与可以与加速器分离的均设置于加速器机房外。 4）本项目加速器治疗室净面积为56m2，满足《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）中“放射治疗机房应有足够的有效使用空间，以确保放射治疗设备的临床应用需要”的要求 。 5）在加速器防护门外拟设立电离辐射警告标志和中文警示说明，安装工作状态指示灯，并和设备出束关联。在加速器工作场所入口处设置电离辐射警告标志。 6）安装电视监控、对讲系统，在治疗过程中能够观察病人状况，便于操作者和患者进行双向交流。此外，也可以观察治疗室是否有人员滞留。 7）在加速器机房迷道的内入口处设置固定式辐射剂量监测仪，该监测仪应具备异常情况下报警功能，其显示单元设置在控制室内。 8）治疗系统采用数字密码或者专用钥匙启动，有专人操作设备。 9）设置门机安全联锁：只有当防护门关闭，设备才能启动出束；反之，如果照射过程中防护门打开，系统将自动停止出束。加速器机房拟设置从室内开启机房门的装置，防护门具有防夹伤功能。 - 10）设置紧急停机开关（急停按钮），分别安装在操作间的操作台（控制台）、加速器设备上、加速器机房的墙壁上和迷道内，距离地面为1.7m，并有明显的标志，当遇到意外情况，可随时按动紧急停机按钮，切断设备高压，停止出束。紧急停止开关必须采用手动方式才能复位。急停按钮的设置见附图5。 11）门控按钮设置：在防护门外旁侧安装关门按钮（无开门功能），在防护门内侧迷道墙壁上安装开门按钮（无关门功能），在控制室内设开、关门按钮。 12）加速器机房内安装强制排风系统，进风口设置在加速器机房的上部，排放口设置在加速器机房下部，且进风口与排风口位置对角设置，换气次数不低于4次/h。进风管道和排风管道通过迷道上方，采用“Z”方式穿出机房。排风口高过建筑楼顶。 13）项目防护门采用推拉门，防护门与墙之间要设置足够的搭接宽度（本次环评要求搭接宽度大于十倍门体与墙体间隙），以满足辐射防护要求。 14）其他要求：治疗室安装应急照明装置，设火灾自动报警装置等。线缆采用“U”型方式穿过屏蔽墙。 表10-3本项目加速器机房辐射防护设施设计 序号; 项目; 检查内容; 设计建造; 备注. 1*; A控制台及安全联锁; 防止非工作人员操作的锁定开关; √. 2*; 控制台有紧急停机按钮; √. 3*; 电视监控与对讲系统; √. 4*; 治疗室门与束流联锁; √. 5; 治疗室内准备出束音响提示; √. 6*; B 警示装置; 入口电离辐射警示标志; √. 7*; 入口有加速器工作状态显示; √. 8; C照射室紧急设施; 紧急开门按钮; √. 9; 紧急照明或独立通道照明系统; √. 10*; 治疗室内有紧急停机按钮; √. 11*; 治疗床有紧急停机按钮; √. 12; D监测设备; 治疗室内固定式剂量报警仪; √. 13*; 便携式辐射监测仪器仪表; √. 14*; 个人剂量报警仪; √. 15*; 个人剂量计; √. 16; E 其它; 治疗室门防夹人装置; √. 17; 通风系统; √. 18; 火灾报警仪; √. 本项目加速器机房屏蔽设计、防护措施及管理要求满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-2011）、《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）、《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）等相关要求。 本项目环保投资见表10-4。 表10-4 环保投资一览表 项目; 环保设施（措施）; 投资额（万元）. 直线加速器工作场所; 墙体屏蔽、防护门; 60. 监控、对讲系统; 2. 电离辐射警示标志、中文警示说明、工作状态指示灯; 2. 机房通风系统、紧急停机开关; 8. 门机连锁、门灯连锁; 5. 固定式辐射剂量监测仪、个人剂量报警仪等设备; 3. 环保投资合计; 80. 本项目总投资; 90. 环保投资占总投资比例; 88.89%.

10.2三废的治理 10.2.1废气 加速器运行过程中，空气在X射线作用下分解产生少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，排入大气，臭氧常温下50分钟可自行分解为氧气，对环境影响较小。本项目加速器机房通风系统进行通风换气，防止机房空气中臭氧、氮氧化物等有害气体累积。本项目加速器机房拟设置通风量为1200m3/h，能达到每小时换气4.37次，能够满足《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）和《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）中“治疗室通风换气次数应不小于4次/h”的要求。 10.2.2放射性废物 本项目直线加速器所产生的放射性废物，主要来源于加速器使用一定年限或退役时产生的废靶件，含有一定的放射性它不但有短半衰期放射性核素，还有长半衰期的核素，因而应妥善处理。 更换下来的废靶件送黑龙江省城市放射性废物贮存库，任何情况下不得私自处置，因此放射性废物正常情况下不会对环境造成影响。 10.2.3其他 本项目新建机房的取暖依托医院现有的取暖设施；本项目不新增工作人员，在医院内部调剂，因此，本项目工作人员不新增生活废水和生活垃圾的产生，均依托医院原有的处理设施，生活污水依托现有的污水处理系统进行处置，生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理。本项目运行过程中，循环水泵会产生噪声，源强约为70dB(A)，循环水泵位于设备机房，通过选取低噪设备、房间隔声等措施后，设备机房外噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

# 表11 环境影响分析

11.1建设阶段对环境的影响 本项目新建加速器机房以及配套用房，施工期主要为机房以及配套用房的建设和装修。施工期主要的污染因子有：噪声、扬尘、废水，固体废物等。项目建设过程中，医院的医疗服务工作仍将正常进行。施工产生的污染特别是扬尘和噪声可能对医院自身环境以及周围的环境带来较大影响。 施工期主要的污染因子有：噪声、扬尘、废水、固体废物等。 （1）扬尘影响及防治措施 项目施工主要为加速器机房的建设和装修时产生的粉尘。本项目工程量较小，施工周期短，影响有限。为减小施工期间扬尘对外界环境的影响，施工单位应做到以下几点：开挖现场架设施工围挡，封闭施工；现场加强施工现场管理，进行适当的加湿处理；施工运送弃渣车辆，车厢应严密清洁，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，避免产生扬尘对周边居民正常生活造成影响。 （2）废水影响及防治措施 施工期间产生的废水主要表现为施工人员的生活污水。生活污水依托医院现有的排水系统，进入市政污水管网。不会对环境产生影响。 （3）噪声影响及防治措施 主要来自于机房开挖、机房装修及现场处理等。清土装车运输时，严禁野蛮装卸；运渣车辆在居民区禁止鸣笛；选取噪音低、振动小的设备操作；合理安排施工时间，不在午休期间和夜间施工。采取上述措施后，施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 （4）固体废物及防治措施 主要为弃方、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期产生的固体废物应妥善处理，运至市政部门指定的地点堆存。生活垃圾依托医院现有的生活垃圾收集系统收集后交由环卫部门处理。 综上所述，本项目工程量小，施工期短，对外界的影响是暂时的，随着施工的逐步完成，项目施工期的环境影响随之消除。

11.2 调试阶段对环境的影响 本项目建设完成后，需对设备进行调试。调试过程中由于设备通电，会产生电离辐射，对调试工作人员及周围公众造成不利影响，在调试过程中，调试工作人员严格按规程操作，穿戴相应的个人防护用品，且机房内及周围区域均禁止人员出入。 调试时间预计较短，在调试工作结束后，调试阶段对外环境的影响随之消除。

11.3运行阶段对环境的影响 11.3.1 加速器的放射性影响分析 （1）直线加速器主要技术指标 表11-1 本项目直线加速器主要技术指标 序号; 项目; 10MV直线加速器. 1; X线能量; 10MV. 2; 最大剂量率; 600cGy/min. 3; 等中心处最大照射野; 40cm×40cm. 4; 有用线束最大张角; 28°. 5; X射线泄露辐射因子; ≤0.1%. （2）预测直线加速器运行工况 加速器预期放射治疗工作量：预期本项目加速器每周治疗时间不超过20小时，全年工作52周，在最大剂量率的照射条件下加速器全年照射时间为1040小时。 （3）辐射屏蔽的剂量参考控制水平 根据建设单位提供资料，本项目直线加速器出束时间每周最多不超过20小时。机房外辐射工作人员周剂量参考控制水平取100μSv/周，公众人员周剂量参考控制水平取5μSv/周。计算得到本项目关注点剂量参考控制水平见表11-2。 表11-2 加速器机房辐射屏蔽的剂量率参考控制水平 项目; 部位; U; T; 调强因子N; （μSv/h）; Hc,max （μSv/h）; 剂量率控制限值（μSv/h）. 10MV加速器; 1#东侧主屏蔽外30cm（主射）; 1; 1/40; —; 10; 10; 10. 2#东侧次屏蔽外30cm（漏射）; 1; 1/40; 5; 1; 10; 1; 1. 2#东侧次屏蔽外30cm（散射）; 1; 1/40; —; 10; 5; 5. 3#北侧屏蔽墙外30cm（漏射）; 1; 1/40; 5; 2; 10; 2. 4#西侧主屏蔽外30cm（主射）; 1; 1/40; —; 10; 10; 10. 5#西侧次屏蔽外30cm（漏射）; 1; 1/40; 5; 1; 10; 1; 1. 5#西侧次屏蔽外30cm（散射）; 1; 1/40; —; 10; 5; 5. 6#南侧屏蔽墙外30cm（漏射）; 1; 1/40; 5; 2; 10; 2. 7#屏蔽门外30cm（漏射）; 1; 1/8; 5; 0.4; 10; 0.4; 0.4. 7#屏蔽门外30cm（散射）; 1; 1/8; —; 2; 10; 2. 8#迷道外墙外30cm（漏射）; 1; 1/40; 5; 2; 10; 2. 9#屋顶主屏蔽外30cm（主射）; 100. 10#屋顶次屏蔽外30cm（漏射）; 100. 10#屋顶次屏蔽外30cm（散射）; 100. 注：剂量率参考控制水平计算值取与Hc,max的较小值。与主屏蔽相连的次屏蔽区考虑复合辐射，限值根据GBZ/T201.2-2011中附录A进行确定，本项目屋顶不需要人员到达且只有借助工具才能到达，根据HJ1198-2021，机房顶外表面 30 cm 处的剂量率参考控制水平可按 100 μSv/h 加以控制。 - （3）加速器机房屏蔽体外X射线的屏蔽分析 本项目屏蔽主射线根据《放射治疗机房辐射屏蔽规范第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》(GBZ／T201.2-2011) D.1.2.5有用线束主屏蔽区半宽度计算，本项目东、西方向墙体和顶棚主屏蔽宽度可采用公式11-1计算： 主屏蔽区内凸时D=2×[（1+a+X2）tgθ+0.3] 主屏蔽区外凸时D=2×[（1+a+X1+X2）tgθ+0.3] （11-1） 式中：D表示主束墙宽度（m）； a为等中心点到屏蔽墙的距离（m）； X1为次屏蔽墙的厚度（m）； X2为主屏蔽相对于次屏蔽增加的厚度（m）。 各主屏蔽墙参数选取及宽度计算结果见表11-3所示： 表11-3 主屏蔽宽度计算结果 参数选取及计算结果; 10MV直线加速器机房. 东侧主屏蔽; 西侧主屏蔽; 顶棚主屏蔽. 参数; a/m; 3.5; 3.5; 2.455. X1/m; 1.7; 1.7; 1.5. X2/m; 1.2; 1.2; 1.7. θ/°; 14; 14; 14. 计算结果; D/m; 3.44; 3.44; 3.92. 实际宽度/m; 4; 4; 4. 是否满足要求; 是; 是; 是. 通过计算可知本项目直线加速器机房的主屏蔽墙的宽度均满足要求。 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-2011）中提出的计算方法对加速器机房屏蔽墙外参考点剂量进行估算。 ①有用线束和泄漏辐射的屏蔽与剂量估算，屏蔽墙外30cm处参考点的剂量率： (11-2) (11-3) (11-4) 其中：—屏蔽后墙外0.3m处关注点处的剂量，μSv·h-1； —距靶1m处的最高剂量率； —对有用束为1，对泄漏辐射为泄漏辐射比率； —透射因子； X、Xe—分别为屏蔽物质厚度和有效屏蔽厚度，cm； TVL、TVL1—分别为辐射在屏蔽物质中的第一个什值层和平衡什值层厚度； —为X射线斜射角； —关注点到靶点的距离。 ②患者一次散射辐射的屏蔽与剂量估算，屏蔽墙外30cm处参考点的剂量率： (11-5) 式中： F—治疗装置有用线束在等中心处最大治疗野面积，cm2； Rs—患者到关注点的距离，m； αph—400 cm2面积上的散射因子。 ③患者二次散射（主束经患者和屏蔽墙的2次散射）剂量估算： (11-6) 式中： αph—患者400cm2面积上的散射因子； F—治疗装置有用束在等中心处的最大治疗野面积，cm2； α2—砼墙入射的患者散射辐射的散射因子，通常取入射角为45˚，散射角为0˚； A—散射面积，m2； R1—“o-i”之间的距离，m; R2—“i-g”之间的距离，m； —距靶1m处的最高剂量率； ④散射辐射和穿过迷路内墙的泄漏辐射经防护门（20mmPb）屏蔽后的Hh（H点）辐射剂量率计算如下（散射能量约0.2MeV）： Hh =Hg·10-X/TVL+Hog （11-7） TVLpb—取5mm，The TVL for scattered and leakage photons (HTot)varies between 3 and 6 mm of lead depending on the maze length(McGinley，2002)。 - （1）平面预测点位 （2）立面预测点位 图11-1 预测点位示意图 ⑦工作负荷与照射时间 项目运行后，预计每台直线加速器每周的治疗时间不超过20小时，全年工作52周，则全年照射最大时间t为1040小时。 ⑧预测相关参数选取及计算结果 见表11-4。 防护门外的辐射剂量率按公式11-8计算： (11-8) 式中：—g处散射辐射剂量率，μSv·h-1； X—防护门的铅屏蔽厚度，cm； TVL—0.5，cm； —图11-1中由等中心位置穿过迷路内墙的泄露辐射在屏蔽门外30cm处的剂量率，μSv·h-1； 表11-4 直线加速器机房外辐射剂量预测结果 项目; 关注点位置; 预测考虑的辐射因素; 参数选取; 辐射剂量率预测值（μSv/h). 10MV加速器; 1#（东侧主屏蔽墙外）; 有用线束; =3.6×108μSv·m2·h-1；f=1；R=7.7m；TVL1=41cm；TVL=37cm；X=Xe=290；=1.86×10-8; 0.113. 2#（东侧与主屏蔽墙相连的副屏蔽墙外）; 泄露辐射; =3.6×108μSv·m2·h-1；f=10-3；R=7.65m；TVL1=35cm；TVL=31cm；X=Xe/cos30°=196.3cm；=6.26×10-7; 0.004; 合计：0.012. 散射辐射; =3.6×108μSv·m2·h-1；αph=3.18×10-3；TVL=28cm； F=40×40=1600cm2； X=Xe/cos30°=196.3cm；=9.76×10-8；Rs=7.65m; 0.008. 3#（北侧屏蔽墙外）; 泄漏辐射; =3.6×108μSv·m2·h-1；f=10-3；R=5.5m；TVL1=35cm；TVL=31cm；X=Xe=150cm；=1.95×10-5; 0.232. 4#（西侧主屏蔽墙外）; 有用线束; =3.6×108μSv·m2·h-1；f=1；R=7.7m；TVL1=41cm；TVL=37cm；X=Xe=290；=1.86×10-8; 0.113. 5#（西侧与主屏蔽墙相连的副屏蔽墙外）; 泄露辐射; =3.6×108μSv·m2·h-1；f=10-3；R=7.65m；TVL1=35cm；TVL=31cm；X=Xe/cos30°=196.3cm；=6.26×10-7; 0.004; 0.012. 散射辐射; =3.6×108μSv·m2·h-1；αph=3.18×10-3；TVL=28cm； F=40×40=1600cm2； X=Xe/cos30°=196.3cm；=9.76×10-8；Rs=7.65m; 0.008. 6#（南侧屏蔽墙外）; 泄漏辐射; =3.6×108μSv·m2·h-1；f=10-3；R=10.8m；TVL1=35cm；TVL=31cm；X=Xe/cos30°=173.2cm；=3.48×10-6; 0.011. 迷路入口处（屏蔽门内）; 泄露辐射; =3.6×108μSv·m2·h-1；f=10-3；R=10.15m；TVL1=35cm；TVL=31cm；X=Xe/cos30=138.57cm；=1.56×10-5; 0.159. 主束经患者和屏蔽墙的2次散射值; =3.6×108μSv·m2·h-1；αph=1.39×10-3；α2=22×10-3；R1=8.71m；R2=11.2m；F=40×40=1600cm2；A按偏安全考虑，近似取A=2.41×3.7=8.91m2; 9.28. 7#（屏蔽门外）; ——; =9.28μSv.h-1；X=2cm；TVL=0.5cm；=0.159μSv.h-1; 0.160. 8#（迷路外墙）; 泄露辐射; =3.6×108μSv·m2·h-1；f=10-3；R=10.8m；TVL1=35cm；TVL=31cm；X=Xe/cos30°=173.2cm；=1×10-5; 0.011. 9#（屋顶主屏蔽墙外）; 有用线束; =3.6×108μSv·m2·h-1；f=1；R=5.65m；TVL1=41cm；TVL=37cm；X=Xe=290cm；=1.86×10-8; 0.210. 10#（屋顶副屏蔽墙外）; 泄露辐射; =3.6×108μSv·m2·h-1；f=10-3；R=4.95m；TVL1=35cm；TVL=31cm；X=Xe/cos30°=196.3cm；=6.26×10-7; 0.009; 合计：0.027. 散射辐射; =3.6×108μSv·m2·h-1；αph=3.18×10-3；TVL=28cm； F=40×40=1600cm2； X=Xe/cos30°=196.3cm；=9.76×10--8；Rs=4.95m; 0.018. 根据表11-4计算结果，各方向屏蔽体外的剂量率预测值与表11-2各方向剂量率控制限值进行对比，见表11-5。 表11-5 加速器屏蔽体外剂量率达标情况判定 项目; 部位; 辐射剂量率预测值（μSv/h）; 剂量率控制限值（μSv/h）; 是否满足限值要求. 10MV加速器; 1#东侧主屏蔽外30cm; 0.113; 10; 满足. 2#东侧次屏蔽外30cm; 0.012; 1; 满足. 3#北侧屏蔽墙外30cm; 0.232; 2; 满足. 4#西侧主屏蔽外30cm; 0.113; 10; 满足. 5#西侧次屏蔽外30cm; 0.012; 1; 满足. 6#南侧屏蔽墙外30cm; 0.011; 2; 满足. 7#屏蔽门外30cm; 0.160; 0.4; 满足. 8#迷道外墙外30cm; 0.011; 2; 满足. 9#屋顶主屏蔽外30cm; 0.210; 100; 满足. 10#屋顶次屏蔽外30cm; 0.027; 100; 满足. 由表11-5可知，机房屏蔽墙外剂量率均低于《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）中周围剂量当量率控制水平的要求。 （4）职业人员、公众年有效剂量 1)工作人员年附加剂量 根据医院情况，直线加速器每周的治疗时间不超过20小时，全年工作52周，则全年照射时间t为1040小时；根据平面布置可知，10MV加速器操作间位于水冷机房和设备机房东侧，偏安全取加速器四周所有预测点最大值进行计算。工作人员居留因子取1，因此综合考虑，操作间工作人员的年附加剂量见下表。 表11-5 操作间工作人员年附加有效剂量估算 设备 名称; 计算点剂量率D （μSv·h-1）; 计算点剂量率取值依据; 居留因子T; 受照时间t （h）; 年有效剂量 （mSv）. 10MV加速器; 0.232; 10MV加速器机房周围所有预测点位中最大值; 1; 1040; 0.241. 合计; 0.241. 由上表可知，操作间工作人员年附加有效剂量为0.241mSv，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）中小于剂量约束值5mSv/a的要求。 2)公众人员年附加剂量计算 根据表11-2，机房周围公众人员居留因子偏安全取1/8，偏安全取加速器四周所有预测点最大值进行计算。 因此综合考虑，公众人员的年附加剂量见下表。 表11-6 公众人员年附加有效剂量估算 设备 名称; 计算点剂量率D （μSv·h-1）; 计算点剂量率取值依据; 居留因子T; 受照时间t（h）; 年有效剂量 （mSv）. 10MV加速器; 0.232; 加速器机房外人员可到达区域所有预测点位中最大值; 1/8; 1040; 0.030. 合计; 0.030. 由上表可知，公众人员年附加有效剂量为0.030mSv，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）中低于公众人员有效剂量0.1mSv/a的约束限值的要求。 3)对周围敏感目标的影响分析 与本项目距离最近的敏感目标为加速器机房东侧接诊室办公人员（居留因子为1），距离本项目屏蔽墙最近距离约为16m，由于加速器所致关注点的剂量率与距离的平方成反比，机房外最大剂量当量率为0.232μSv/h（北墙外），则接诊室处的剂量当量率约等于0.232×（5.5/16）2=0.0274μSv/h，敏感目标处居留因子取1进行计算，得到最近敏感目标处公众人员年附加有效剂量为0.028mSv，能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）中低于公众人员有效剂量当量0.1mSv/a的约束限值的要求。因此本项目对敏感目标的影响较小，满足各项目标准的要求。 综上所述，本项目加速器机房的辐射防护能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）的相关要求。 11.3.2 加速器的其他影响分析 （1）非放射性有害气体 加速器运行时发射X射线，照射空气相互作用产生微量的臭氧和氮氧化物。经过良好的通风排入到空气中，可以自行分解，由于产生的臭氧和氮氧化物量很少，且安装有通风系统，通风次数大于4次/h，可明显降低其浓度，对空气环境影响较小。臭氧（O3）和氮氧化物（NOX）产生量很少，通过通风系统排入外环境，排风口属于无组织排放，排风口高于机房所在建筑顶部，本项目臭氧和氮氧化物排放量较少，对空气环境影响相对较小，对周边的环境影响可接受。 （2）固废 更换下来的废靶件送黑龙江省城市放射性废物贮存库，任何情况下不得私自处置，因此放射性废物正常情况下不会对环境造成影响。 本项目不新增工作人员，在医院内部调剂，因此，本项目工作人员不新增生活垃圾，生活垃圾依托医院原有设施，统一收集后交由环卫部门统一处理。产生的少量医疗废物暂存于现有医疗废物暂存间，交由资质单位处置。 （3）废水 本项目加速器使用的冷却水均为蒸馏水，一次循环、二次循环用水不外排，在使用过程中会有少量蒸发损失，及时补充。本项目无外排废水，因此不产生放射性的废液或废水，本项目不新增工作人员，在医院内部调剂，因此，本项目工作人员不新增生活废水，生活污水利用现有的污水处理系统进行处置，因此本项目不会对水环境造成影响。 - （4）噪声 - 本项目运行过程中，循环水泵会产生噪声，源强约为70dB(A)，循环水泵位于设备机房，通过选取低噪设备、房间隔声等措施后，设备机房外噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

11.4事故影响分析 11.4.1 事故工况污染途径 该单位使用的加速器可能发生的事故工况主要有以下几种情况： （1）加速器发生故障或人员疏忽，造成剂量设置错误，使受检者或工作人员受到超剂量照射。 （2）人员误入加速器机房未及时发现受到辐射照射。 （3）工作人员未按照操作规程进行操作，未及时停止机器运行和关闭防护门，使工作人员及公众人员受到照射。 （4）患者进出门损坏，未及时维修，公众人员误打开，受到意外照射。 11.4.2 预防措施 - 辐射工作人员必须严格按照射线装置操作程序进行操作，每日检查防护门上的联锁装置、灯光警示装置是否正常，如果失灵，应立即修理，恢复正常，防止事故照射的发生。 - 为防止陪护人员或其他人员误入在加速器机房内受到误照射，要求加速器在每次出束前，工作人员必须进机房进行检查，确认无误后，方可出束。加速器装置加强安全保卫措施，无关人员禁止进入工作场所。工作人员须佩戴个人剂量报警仪后才能进入加速器机房。一旦出现误入情况，报警仪会提醒工作人员，立即撤出。 - 在维修加速器时，按下急停开关，或保持防护门开启，这种情况下，加速器无法启动。此外，维修人员携带有个人剂量报警仪，一旦有紧急情况，马上按下墙上的急停按钮，并迅速撤离现场。 （4）每日检查防护门是否正常，发现问题及时维修。 发生辐射事故时，事故单位辐射安全管理小组接到报告后应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。

# 表12 辐射安全管理

12.1辐射安全与环境保护管理机构的设置 12.1.1 管理机构 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》及生态环境部门的要求，该医院已成立了辐射安全管理机构，该机构主要负责医院辐射安全防护的日常管理工作，以确保医院的安全运行。 12.1.2辐射技术能力 本项目加速器拟配备5名工作人员（在双鸭山双矿医院有限公司内部调剂），均通过了辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。

12.2辐射安全管理规章制度 双鸭山双矿医院有限公司为了保证辐射安全，保障工作人员和公众的身体健康，已制定了以下规章制度： 《放疗质控制度》《放疗科安全防护管理制度》《放疗科操作规程》《放疗工作人员健康管理》《放疗患者告知》《放射治疗技术操作规范及流程》《辐射防护管理人员岗位责任制》《辐射事故应急预案》《使用登记制度》《放射工作人员岗位职责及操作规程》《辐射防护和安全保卫制度》《设备检修维护制度》《人员培训计划》《监测制度》《加速器操作规范》《DSA操作规程》等。 当前辐射相关规章制度符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的相关规定，能满足现有工作的要求。

12.3辐射监测 按照《黑龙江省辐射污染防治条例》中第十六条和第十八条的要求制定监测计划，包括辐射工作场所监测计划与放射工作人员个人剂量监测计划。定期对本单位放射线工作场所周围环境进行辐射监测，对发现的隐患，应及时整改，监测数据每年年底向省生态环境厅和当地生态环境局上报备案。 本项目在运行期的辐射监测项目分为个人剂量监测和工作场所及周围环境监测。 12.3.1个人剂量监测 双鸭山双矿医院有限公司应对放射工作人员开展个人剂量监测，严格按照建立个人剂量监测档案，由专人管理。按每年四次的频度（每季度一次）委托有资质的放射防护技术服务机构承担个人剂量常规监测，医院有专职人员配合委托单位及时发放个人剂量计。 12.3.2工作场所及周围环境监测 双鸭山双矿医院有限公司应定期委托有资质的单位定期对工作场所进行辐射环境监测，并建立监测档案。 （1）监测频度：每年常规监测一次。 （2）监测范围：机房防护门、屏蔽墙、人员活动场所及周围环境。 （3）监测项目：γ辐射空气吸收剂量率。 （4）监测记录：应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存。

12.4辐射事故应急 双鸭山双矿医院有限公司制定了放射事件应急处理预案，成立了辐射安全应急领导小组。 内容包括： （1）应急救援小组的职责； （2）放射性事故应急救援应遵循的原则； （3）放射性事故应急处理程序； （4）放射性事故的调查。 医院应在放射时间应急处理预案中补充加速器相关内容，同时应补充应急演习方案，科室每季度组织一次演习，每年至少组织一次全院演习。 12.5竣工环境保护验收内容 本项目建议竣工环境保护验收内容见表12-1。 表12-1 竣工环境保护验收内容一览表 验收内容; 验收要求. 剂量管理约束值; 公众，职业照射剂量约束值分别满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)不大于 0.1mSv/a和5mSv/a的要求；. 电离辐射标志和中文警示; 机房门设置电离辐射警告标识和中文警示说明，以及工作状态指示灯；. 布局和屏蔽设计; 辐射工作场所实行分区管理，机房外30cm周围剂量当量率应当符合《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）的要求；. 辐射安全设施; 实体屏蔽，设置铅防护门和迷路，防护门与加速器联锁，设置工作状态指示灯和辐射警告标志、设置紧急停机开关、安装通风换气系统、监视和对讲设备；. 辐射监测; 有满足管理要求的辐射监测制度，配置固定式剂量率仪和便携式辐射监测仪，为辐射工作人员配置个人剂量计和个人剂量报警仪，建立健康档案；. 规章制度; 按照本环评报告要求完善辐射相关规章制度；. 人员培训; 辐射工作人员参加“国家核技术利用辐射安全与防护培训平台”学习，经考核合格后上岗，或持有的经生态环境部门认可的原培训证书在有效期内；. 应急预案; 辐射事故应急预案符合工作实际，应急预案明确应急处理组织机构及职责，处理原则，信息传递，处理程序和处理技术方案等，配备必要的应急器材、设备。针对使用射线装置过程中可能存在的风险，建立应急预案，落实必要的应急装备，组织进行辐射事故应急演练。.

# 表13 结论与建议

13.1结论 13.1.1 产业符合性分析 本项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本》中鼓励类第三十七大类卫生健康，符合国家产业政策要求。 13.1.2 实践正当性 本项目建设内容为拟在双鸭山双矿医院有限公司院内新建直线加速器机房1座，应用1台10MV的直线加速器，目的是用于肿瘤患者的治疗，以提高医疗水平和治愈疾病。 因此，该项目符合《电离辐射防护与辐射安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的要求。 13.1.3 辐射环境现状评价 由黑龙江沣淳环保科技有限公司提供的监测报告可知：拟建加速器机房所在区域及周围敏感目标各监测点的γ辐射空气吸收剂量率处于黑龙江省天然γ辐射剂量率范围内，监测结果未见异常。 13.1.4 辐射安全与防护 该医院加速器装置拟采取有效的辐射防护屏蔽设计，拟设置辐射指示灯和辐射警告标志、对加速器所在区域分区管理、设置紧急停止按钮、安装通风换气系统、监视和对讲设备，并配备相关的辐射防护监测仪器和防护用具，符合相关要求。 13.1.5 辐射环境影响分析 由计算结果可知，加速器机房屏蔽墙外以及迷路防护门外剂量率，均低于《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）中周围剂量当量率控制水平的要求。 通过预测计算可知，本项目建成后，加速器机房辐射防护符合相关要求。该医院的辐射工作人员和公众所受的年附加有效剂量当量分别低于剂量约束限值5mSv/a和0.1mSv/a，符合《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）中关于“剂量限值”的要求。 13.1.6 辐射安全管理制度 该医院设置了专门的辐射安全管理机构，制定操作规程、维修制度、人员培训计划、辐射事故应急预案等相关规章制度，并建立个人剂量档案和健康档案等，符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的相关规定。 13.1.7 可行性分析结论 综上所述，在双鸭山双矿医院有限公司院内建设直线加速器机房一座，并应用1台10MV的直线加速器，用于患者的治疗，以提高医疗水平和治愈疾病，符合国家产业政策以及“实践的正当性”的要求。只要严格落实本评价报告所提出的各项污染防治措施和辐射管理计划，该项目对工作人员、公众和周围环境的辐射影响就可以控制在国家允许的标准范围之内。 因此，从辐射安全和环境保护角度，双鸭山双矿医院有限公司直线加速器设备机房建设项目的建设是可行的。

13.2建议和承诺 （1）该单位应严格做好加速器装置的辐射防护工作。 （2）该项目在正式投入使用前应办理辐射安全许可证增项和验收工作。

# 表14  审批

下一级环保部门预审意见： 公章 经办人 年 月 日

审批意见 公章 经办人 年 月 日

附件1 辐射安全许可证

附件2 现状监测报告

附件3 原有环保手续

附件4 医院排污许可证

附件5 立项文件

附图1地理位置图

本项目位置

附图2 项目评价范围及与周围环境关系图

本项目评价范围

医院宗地范围

50m

本项目位置

矿务局总医院门诊搂

住院部

骨科楼

外科楼

综合楼（拟建）

急诊医学科

内科楼

附图3 加速器机房平面布置图

附图4加速器机房剖面图

附图5 机房急停按钮设计图

附图6 机房通风系统设计图

附图7 加速器所在建筑整体平面布置图